| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 17 : Döküm veya DMLS Metal Altyapılı Toronto Tekniği ile Hazırlanan İmplant Destekli Full-Ark Sabit Hibrit Protezler | Adet | 5 |  |

1. Tip 17: Döküm veya DMLS Metal Altyapılı Toronto Tekniği ile Hazırlanan İmplant Destekli Full-Ark Sabit Hibrit Protezler

1.A. Metal Altyapı (Titanyum ve/veya Krom-Kobalt Alaşımlar) Üzerine Metal Destekli Bağımsız Kuron/Köprüler

1.A.1. Bu alt başlık, Toronto tekniği ile metal altyapı (Ti veya Co-Cr) üzerine metal destekli bağımsız kuron veya köprülerin hazırlanmasına ilişkin teknik esasları kapsar.

1.A.2. Altyapı, döküm Co‑Cr veya DMLS (Direct Metal Laser Sintering) yöntemi ile üretilecektir. Kullanılan alaşımlar CE belgeli ve biyouyumlu olacaktır.

1.A.3. Bağımsız kuron/köprü yapıları altyapı üzerine siman ile klinikte yapıştırılmaya uygun yüzey hazırlığı ile teslim edilecektir.

1.A.4. Kuron/köprüler marjinal uyum, kontak ve oklüzal ilişkiler açısından klinik düzeltmeye elverişli şekilde üretilmiş olacaktır.

1.A.5. Üretilen restorasyonlar, model üzerinde teslim edilecektir. Ölçü yöntemine bağlı olarak, konvansiyonel ölçülerden elde edilen modeller konvansiyonel yöntemle; dijital ölçülerden elde edilen modeller ise 3D yazıcıda reçine olarak üretilecektir. Model üretimi için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir. Konvansiyonel ölçü alınacak vakalarda, ölçü işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli kişisel ölçü kaşığı ve pattern resin jigi, ölçü öncesinde yüklenici laboratuvar tarafından hazırlanacaktır. Ölçü doğruluğunun teyidi amacıyla, konvansiyonel ve dijital ölçü yöntemlerinde verifikasyon jigi kullanılacaktır. Kişisel ölçü kaşığı, model ve verifikasyon jiginin hazırlanması için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.A.6. Materyal veya işçilik kaynaklı kusurlarda yüklenici, teslimden itibaren 4 (dört) yıl ücretsiz tamir/yeniden üretim sorumluluğunu kabul eder.

1.A.7. Klinik değerlendirme öncesinde, nihai protez tasarımının doğruluğunu ve oklüzal uyumunu kontrol etmek amacıyla, geçici restoratif materyalden üretilmiş prova (geçici) restorasyon teslim edilecektir. Geçici prova restorasyonu, dijital tasarım doğrultusunda hazırlanacak ve üretici firma talimatlarına uygun olarak üç boyutlu yazıcıda medikal kullanıma uygun reçine materyal ile üretilecektir. Bu geçici prova, tasarımın estetik ve fonksiyonel açıdan klinik onayını almak amacıyla kullanılacaktır. Geçici prova restorasyonunun hazırlanması ve teslimi için hasta veya kurumdan herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

1.A.8. Toronto tekniği ile hazırlanan bu madde kapsamındaki restorasyonlarda, klinikten ölçü, kayıt ve talimatların eksiksiz olarak teslim alınması ile iş başlangıç tarihi belirlenmiş sayılır. Yüklenici laboratuvar, metal altyapı ve gerekli görülen ara prova aşamalarını en geç 7 (yedi) iş günü içinde tamamlayarak prova için kliniğe gönderecektir. Klinik onayından sonra metal destekli bağımsız kuron/köprülerin porselen işlemleri, bitim ve model üzerinde teslimi en geç 5 (beş) iş günü içinde tamamlanacaktır. Prova veya teslim sonrası ortaya çıkan ve materyal ya da işçilik kaynaklı olduğu tespit edilen revizyon talepleri, ilgili restorasyonun laboratuvara yeniden geliş tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde karşılanacaktır.