| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | ### Tip 2: Ti-Base Üzeri Okluzal Vidalı Multilayer Monolitik Zirkonya Restorasyonlar | Adet | 1000 |  |

### 1. Tip 2: Ti-Base Üzeri Okluzal Vidalı Multilayer Monolitik Zirkonya Restorasyonlar

1.1. Bu şartname, Ti-Base bağlantılı implant üstü okluzal vidalı kron ve köprü restorasyonlarının CAD-CAM teknolojisi ile tamamen monolitik zirkonyadan üretilmesi ve klinik tarafından değerlendirmeye uygun şekilde reçine model üzerinde teslim edilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Anatomik kuron restorasyonlar presinterize renk geçişli (multilayer) monolitik zirkonya bloklardan CAD-CAM yöntemi ile frezelenerek üretilecektir. Kullanılan multilayer monolitik zirkonya CE belgeli olacaktır. (Tam anatomik monolitik kuron üretimi)

1.3. Üretim süreci dijital iş akışı (CAD-CAM) kapsamında yürütülecek; manuel döküm veya pres yöntemleri kullanılmayacaktır. Gerektiğinde, estetik bölgelerde cut-back tekniği uygulanacaktır. Bu teknikte, altyapının belirli estetik alanlarında porselen veneerleme işleminin yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla dijital ortamda kontrollü bir azaltma işlemi gerçekleştirilecektir.

1.4. Ti-Base üzerine simantasyon işlemi yüklenici laboratuvar tarafından rezin siman ile yapılmış şekilde tamamlanacak ve restorasyon klinikte ek yapıştırma işlemi gerektirmeyecek nihai halde teslim edilecektir.

1.5. Teslim edilen restorasyonlar, üç boyutlu modelleme ile elde edilen reçine modeller üzerinde anatomik uyum, marjinal adaptasyon, oklüzal ilişki ve vida kanal pozisyonunun değerlendirilebileceği şekilde sunulacaktır.

1.6. İmplant destekli protez ölçüleri konvansiyonel veya intraoral tarama yöntemi ile alınabilir. Konvansiyonel ölçü yöntemiyle devam eden vakalarda silikon dişeti maskesi kullanılarak ana modeller üretilecektir. Bu modeller artikülatöre alındıktan sonra kapanış taramaları yapılarak dijital ortama aktarılır. İntraoral dijital tarayıcı ile alınan ölçülerin STL formatındaki dosyaları laboratuvara iletilecektir. STL verisi kullanılarak restorasyon yanında oklüzyon ilişkisinin kontrol edilebileceği üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla reçine model üretilecektir.  Reçine modelin üretilmesi yüklenici laboratuvarın sorumluluğundadır. Yüklenici laboratuvar reçine model üretimi için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.7. Glaze, boyama ve yüzey bitim işlemleri yüklenici laboratuvar tarafından ücretsiz yapılmış şekilde teslim edilecektir.

1.8. Restorasyonlarda materyal veya işçilik kaynaklı kusur tespit edilmesi halinde yüklenici laboratuvar 4 (dört) yıl süreyle ücretsiz tamir, yeniden yapım veya değiştirme sorumluluğunu kabul eder.

1.9. Klinik tarafından uyum, kontak veya işçilik kaynaklı revizyon talep edilmesi halinde (endikasyon değişikliği dışında) düzeltmeler yüklenici tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

1.10. Dijital veriler hasta mahremiyeti ilkelerine uygun işlenecek; üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve yalnızca bu şartname kapsamındaki üretim amacıyla kullanılacaktır.