| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 20 : Eksiltmeli Üretim ile İmplant Üstü Barlı Overdenture Protez | Adet | 100 |  |

## 1. Tip 20 :Eksiltmeli Üretim ile İmplant Üstü Barlı Overdenture Protez

1.1. Bu şartname, implant destekli barlı overdenture protezlerin, klinik tarafından belirlenen ölçü, oklüzal dikey boyut, estetik gereksinimler ve bağlanma tipine uygun şekilde üretilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Barlı overdenture protezlerde kullanılacak implant bağlantı tipleri klinik tarafından belirtilecek; laboratuvar bu bağlantı tipine tam uyumlu bar altyapısını tasarlayacaktır. Tasarım dijital ortamda hazırlanacak ve klinik onayına sunulacaktır.

1.3. Bar altyapısı eksiltmeli üretim (CAD-CAM frezeleme) yöntemi ile hazırlanacaktır. Üretimde yalnızca CE belgeli Co-Cr veya titanyum bloklar kullanılacaktır.

1.4. Bar dizaynında, implant paralelliği, yumuşak doku seviyesi, retansiyon elemanlarının yerleşimi ve protezin çıkarılabilirlik kriterleri dikkate alınacaktır. Bar geometrisi (Hader bar, Dolder bar, doku barı) klinik endikasyona göre belirlenecektir.

1.5. Retansiyon elemanları (ataşmanlar, klipsler, matriks/patriks sistemleri) bar tasarımına uygun olarak planlanacak ve üretici firma toleransları doğrultusunda bar üzerine yerleştirilecektir. Retansiyon elemanlarının sertlik derecesi ve tipi klinik tarafından belirlenecektir.

1.6. Overdenture protezin kaide kısmı akrilikten hazırlanacak, kullanılacak akrilik materyal ağız içi kullanımına uygun, biyouyumlu ve CE belgeli olacaktır. Akrilik dişler estetik ve fonksiyonel gereksinimlere uygun seçilecektir.

1.7. Ölçü doğruluğunu sağlamak amacıyla, konvansiyonel ve dijital ölçü yöntemlerinde verifikasyon jigi kullanılacaktır. Konvansiyonel ölçü alınacak vakalarda kişisel ölçü kaşığı ve pattern resin jigi, ölçü öncesinde yüklenici laboratuvar tarafından hazırlanacaktır.

1.8. Üretim sürecinde, bar altyapısı ve protez bileşenleri klinik onayına sunulmadan işleme devam edilmeyecektir. Onay sonrası yapılacak değişiklikler klinik tarafından bildirilecektir.

1.9. Üretilen barlı overdenture protez, oklüzal temas, dikey boyut, stabilite, retansiyon kuvveti ve kenar uyumunun değerlendirilebilmesi amacıyla uygun model üzerinde teslim edilecektir. Dijital ölçülerde model 3D yazıcıda reçine olarak üretilecek, konvansiyonel ölçülerde alçı model kullanılacaktır. Model üretimi için ek ücret talep edilmeyecektir.

1.10. Kullanılan tüm malzemelere ait CE belgeleri, üretici uygunluk sertifikaları ve teknik föyler ihale sırasında yüklenici firma tarafından ibraz edilecektir.

1.11. Materyal veya işçilik kaynaklı kusurların giderilmesi amacıyla yüklenici laboratuvar, teslim tarihinden itibaren 4 yıl süreyle ücretsiz tamir, düzeltme veya yeniden üretim sorumluluğunu kabul eder.

1.12. Konvansiyonel veya dijital ölçülerin laboratuvara ulaştığı tarih iş başlangıcı kabul edilir. Bar tasarımı ve altyapı üretimi (CAD-CAM freze veya DMLS) en geç 6 (altı) iş günü içinde tamamlanacak; bar provası kliniğe teslim edilecektir. Bar prova onayından sonra overdenture kaide ve diş dizimi işlemleri hazırlanarak ilk prova en geç 4 (dört) iş günü içinde, nihai bitim protezi ise prova sonrası en geç 4 (dört) iş günü içinde teslim edilecektir. Süreler azami sürelerdir ve yüklenici tarafından aşılmayacaktır.