| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 31 : Dijital İş Akışı Eklemeli Üretim ile Metal Altyapılı Hareketli Bölümlü Protez Teknik Şartnamesi | Adet | 500 |  |

1.⁠ ⁠Tip 31 : Dijital İş Akışı Eklemeli Üretim ile Metal Altyapılı Hareketli Bölümlü Protez Teknik Şartnamesi

1.1. Bu madde, dijital iş akışı kullanılarak metal altyapılı hareketli bölümlü protezlerin (iskelet protez) tasarımı ve üretimine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Klinik, konvansiyonel ölçü veya intraoral dijital tarama yöntemlerinden birini kullanarak ölçü alabilir.

Konvansiyonel ölçülerden elde edilen modeller fiziksel olarak; dijital ölçüler STL formatında laboratuvara iletilecektir.

1.3. Protezin tasarım süreci dijital CAD ortamında yürütülecek; major konnektör, minor konnektörler, kroşe tasarımları, oklüzal restler, rehber yüzeyler ve retantif elemanlar klinik endikasyona uygun olarak belirlenecektir.

1.4. Dijital tasarım, klinik tarafından onaylanmadan üretim aşamasına geçilmeyecektir.

Gerek görüldüğünde tasarım ön prova çıktıları laboratuvar tarafından üretilecek ve ek ücret talep edilmeyecektir.

1.5. Metal altyapı üretiminde kobalt-krom (Co-Cr) alaşım kullanılacak; kullanılan alaşım biyouyumlu, ağız içi kullanımına uygun ve CE belgeli olacaktır. Alaşımın CE uygunluk belgeleri ihale sürecinde yüklenici tarafından ibraz edilecektir.

1.6. Metal altyapı üretimi eklemeli üretim (DMLS veya SLM – metal 3D baskı) yöntemi ile yapılacaktır. Üretimde kullanılacak Co‑Cr tozu CE belgeli olacak ve dental kullanım için uygun partikül boyutuna sahip olacaktır.

1.7. Eklemeli üretimde layer thickness, laser power, scan speed ve hat geçişleri üretici talimatlarına göre ayarlanacaktır. Üretim sonrası gerekli ısıl işlem, stres giderme, kumlama ve finishing işlemleri yapılacaktır.

1.8. Bu versiyonda eksiltmeli üretim (milling) kullanılmayacak; altyapı tamamen eklemeli üretim yöntemi ile üretilecektir.

1.9. Üretilen metal altyapıların:

Kenar uyumu,

Rest oturma uyumu,

Guide plane yüzeyleri,

Kroşe elastikiyet ve retansiyonu,

Major konnektör bütünlüğü

laboratuvar ortamında kontrol edilecektir.

1.10. Metal altyapı üzerinde gerekli polisaj, finishing ve yüzey düzeltmeleri yapılmış olacak; dokuya temas eden yüzeylerde irritasyon oluşturacak keskinlik veya pürüz bulunmayacaktır.

1.11. Altyapı provası için metal çerçeve klinikte prova yapılabilir durumda teslim edilecektir.

Klinik gerek gördüğünde prova sonrası revizyonlar laboratuvar tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

1.12. Metal altyapı prova onayından sonra, diş dizimi ve mumlama aşamaları klinik kayıtlar doğrultusunda yapılacak; oklüzyon, estetik ve fonasyon için uygun düzenleme sağlanacaktır.

1.13. Son işlem sırasında kaide akrilikleri ve yapay dişler biyouyumlu, CE belgeli total protez malzemeleriyle hazırlanacaktır.

Kullanılan tüm akrilik ve diş materyallerine ait CE belgeleri ihale sırasında sunulacaktır.

1.14. Üretilen hareketli bölümlü protezler, model üzerinde ve klinikte doğrudan uygulanabilir şekilde teslim edilecektir.

Model üretimi (alçı veya 3D yazıcı reçine modeli) için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.15. Materyal veya işçilikten kaynaklanan bir kusur tespit edildiğinde yüklenici laboratuvar, protezin teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl boyunca ücretsiz tamir, düzeltme veya yeniden üretim sorumluluğunu kabul eder.

1.16. Tüm dijital veriler ve hasta kayıtları gizlilik esaslarına uygun şekilde saklanacak; sadece bu şartname kapsamındaki işlemler için kullanılacaktır.

1.17. Konvansiyonel veya dijital ölçülerin laboratuvara ulaştığı tarih iş başlangıcı kabul edilir. Dijital CAD tasarımı en geç 4 (dört) iş günü içinde hazırlanarak klinik onayına sunulacaktır. Klinik onayından sonra metal altyapı üretimi (eklemeli veya eksiltmeli yöntemle) en geç 5 (beş) iş günü içinde tamamlanarak altyapı provası için kliniğe teslim edilecektir. Altyapı prova onayından sonra diş dizimi ve mumlama aşaması en geç 3 (üç) iş günü içinde yapılacak; nihai bitim protezi prova sonrası gerekli düzenlemelerle birlikte en geç üç (üç) iş günü içinde teslim edilecektir. Bu süreler azami süreler olup yüklenici tarafından aşılmayacaktır.